ИНСТРУКЦИЯ

по применению антител диагностических

для реакции непрямой иммунофлюоресценции (РНИФ)

ГерпесСкан (HerpesScan)

Настоящая инструкция распространяется на антитела диагностические

поликлональные сухие, специфичные к антигену Herpes simplex virus II type, выявляющие штаммы HSV-II.

Выпускают в комплекте с антивидовыми антителами, мечеными

ФИТЦ, жидкостью для монтирования препаратов, предметными стеклами

с лунками (последние прилагаются по заявке потребителя).

Набор рассчитан на проведение 60 анализов.

НАЗНАЧЕНИЕ

Диагностика герпесвирусной инфекции у венерических больных, при

урогенитальных инфекциях неясной этиологии, бесплодии, беременности,

у групп лиц с повышенным риском заболеваемости инфекциями,

передаваемыми половым путем, а также для НИР (на модели культур

клеток, животных и др.).

ИНГРЕДИЕНТЫ РЕАКЦИИ

1. Антитела герпесвирусные поликлональные (Флакон №1).

Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в

течение 1-2 минут при температуре 22±2оС, слегка встряхивая флакон.

Хранение - в защищенном от света месте не более 10 суток при 4

±2оС. Замораживание не допускается.

Перед использованием нагреть до 22±2оС.

Разведенный реагент рассчитан на проведение 30 анализов.

2. Антитела антивидовые ФИТЦ-меченые (Флакон №2).

Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в

течение 1-2 минут при температуре 22±2оС, слегка встряхивая флакон.

Хранение - в защищенном от света месте не более 10 суток при 4

±2оС. Замораживание не допускается.

Перед использованием нагреть до 22±2оС.

Разведенный реагент рассчитан на проведение 30 анализов.

3. Монтирующая жидкость

Монтирующая жидкость готова к применению. Хранить в закрытом

виде при 22±2оС.

ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Забор материала производится из очагов поражения. На наличие

антигена HSV-II исследуют везикулярную жидкость, соскобы с основания

везикул, слезную жидкость, спинно-мозговую жидкость, слюну,

зараженные культуры клеток при необходимости идентификации

выделенных изолятов вируса.

У женщин материал забирают со слизистых уретры, шейки матки и

заднего свода влагалища. У мужчин забор материала производится со

слизистой уретры. Для получения материала со слизистых используется

одноразовый зонд, имеющий ватный тампон с повышенной адсорбцией

или синтетический ворс.

Материал собирают вращательным движением тампона.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

1. Предметное стекло заранее тщательно протирают марлевым тампоном,

смоченным спиртом, а затем, до высыхания спирта, сухим тампоном;

маркируют, указывая фамилию больного и дату взятия пробы.

2. Сразу после забора материала исследуемый образец с помощью зонда

наносят в виде мазка-отпечатка, касаясь поверхности лунки предметного

стекла.

Клетки в мазке должны располагаться в один слой! Несоблюдение

этого требования может привести к появлению артефактов!

3. Приготовленный о мазок подсушивают на воздухе в течение 5 мин. при

температуре 22±2оС.

4. Мазок фиксируют погружая в 96%-ный этанол на 5 минут.

Дальнейшую обработку мазка рекомендуется проводить сразу

после его фиксации.

Допускается хранение фиксированных препаратов при температуре

минус 20оС не более 7 суток.

Со всеми тестируемыми образцами, оборудованием и материалами,

находящимися с ними в контакте, следует обращаться как с потенциально

зараженными объектами:

- работать в резиновых перчатках;

- все твердые отходы замачивать в 3% хлорамине или в перекиси водорода при комнатной температуре в течении 2 часов;

- инструменты и оборудование до и после работы протирать 70% спиртом.

Для проведения реакции дополнительно требуются следующие

материалы и оборудование:

- дистиллированная вода для разведения лиофилизированных антител;

- хлорамин или перекись водорода для обеззараживания;

- резиновые перчатки;

- спирт этиловый;

- микропипетки одноканальные полуавтоматические для взятия жидкости

в объеме от 10 до 200 мкл;

- наконечники к микропипеткам;

- контейнер для замачивания твердых отходов;

- люминесцентный микроскоп или оптический микроскоп с

люминесцентной насадкой;

- вата гигроскопичная.

ПРОВЕДЕНИЕ РИФ

1. На фиксированный мазок микропипеткой наносят 30 мкл раствора

антител из флакона № 1.

2. Препараты помещают во влажную камеру при температуре 22±2оС в течение 20 минут или в термостате при 36±2оС в течение 15 минут, не

допуская подсыхания нанесенного раствора антител.

3. Препараты промывают в проточной водопроводной воде в течение 2

мин, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают на воздухе при температуре 22±2оС.

4. На мазок микропипеткой наносят 30 мкл раствора из флакона №2, стекло помещают во влажную камеру и выдерживают при температуре 22±2оС в течение 20 минут или в термостате при 36±2оС в течение 15 минут.

5. Стекло промывают как описано в п. 3.

6. На высушенный мазок наносят 10 мкл монтирующей жидкости,

покрывают обезжиренным покровным стеклом и удаляют лишнюю

монтирующую жидкость и воздушные пузырьки фильтровальной бумагой.

7. Препараты исследуют в люминесцентном микроскопе с иммерсионным объективом (60х или 90х), используя систему фильтров, обеспечивающих

возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм и эмиссию со средней

длиной волны 520 нм.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проводят непосредственно после монтировки препарата.

При оценке результатов обращают внимание на характер и количество

антигенсодержащих клеток, локализацию специфического ярко-зеленого

свечения и его интенсивность.

Для вируса герпеса характерно многообразие в характере свечения: от

очагов в виде "глыбок" в ядрах и свечения в околоядерной области

цитоплазмы до диффузного свечения всей клетки. Возможно обнаружение

многоядерных гигантских клеток.

Неспецифическая бактериальная микрофлора окрашивается в

оранжевый цвет; клетки эпителия, лейкоциты, сперматозоиды

окрашиваются в оранжевый и красно-бурый цвет. Допускается

неспецифическое диффузное слабо-зеленое свечение цитоплазмы

эпителиальных клеток, слизи и посторонней микрофлоры.

Результат считается положительным при наличии не менее 5

морфологически неизмененных клеток эпителия с интенсивным ярко-

зеленым специфическим свечением типичной локализации.

Результат считается отрицательным, если в мазке отсутствует

специфическое свечение при обязательном наличии не менее 50 клеточных

элементов.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в виде набора, включающего:

1. Антитела герпесвирусные "ГерпесСкан” (фл. № 1), сухие 2 х 1 мл

2. Антитела ФИТЦ-меченые (фл. № 2), сухие 2 х 1 мл

3. Монтирующая жидкость 1 х 1 мл

4. Инструкция по применению 1 шт.

Дополнительно поставляются

Предметные стекла с лунками.

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора 1 год. Дата истечения срока годности указана на

коробке и на каждом флаконе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ.

Хранение: в защищенном от света сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 60% и при температуре от 4 до 8оС.

Транспортировка: в ящиках всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 10оС. Замораживание не допускается.

ООО “ЛАБдиагностика”

123060, Москва, 3-й Волоколамский пр-д, д.12, кор. 1

Тел. +7 (495) 788 88 02