ИНСТРУКЦИЯ

по применению набора реагентов для выявления бактериальных антигенов Ureaplasma urealyticum методом прямой иммунофлюоресценции

УреаСкан (UreaScan)

Настоящая инструкция распространяется на антитела диагностические поликлональные куриные сухие, выделенные из желточных мешков кур и специфичные к поверхностному антигену U.urealyticum, меченные флюоресцеинизотиоцианатом (ФИТЦ), выявляющие штаммы U.urealyticum .

Выпускают в виде наборов “УреаСкан 2 х 30” и “УреаСкан 5 х 30”.

По заявке потребителя дополнительно поставляются положительный (КО+) и отрицательный (КО-) контрольные образцы.

НАЗНАЧЕНИЕ

Диагностика урогенитальных уреаплазмозов у венерических больных, при урогенитальных инфекциях неясной этиологии, бесплодии, беременности, у групп лиц с повышенным риском заболеваемости инфекциями, передаваемыми половым путем, а также для НИР (на модели культур клеток, животных и др.).

ИНГРЕДИЕНТЫ РЕАКЦИИ

1. Антитела диагностические флюоресцирующие уреаплазменные поликлональные куриные.

Содержимое флакона растворяют в 1 мл дистиллированной воды в течение 1-2 минут при температуре 22±2оС, слегка встряхивая флакон.

Хранение - в защищенном от света месте не более 10 суток при 4±2оС. Замораживание не допускается.

Перед использованием нагреть до 22±2оС.

Разведенный реагент рассчитан на проведение 30 анализов.

2. Монтирующая жидкость

Для “УреаСкан 2 х 30”:

Монтирующая жидкость готова к применению. Хранить в закрытом виде при 22±2оС.

Для “УреаСкан 5 х 30”:

Монтирующая жидкость готовится путем перемешивания 1 мл любого буферного раствора с рН 7 - 8,5 с 2 мл глицерина в отдельной пробирке или флаконе до получения однородного раствора. Хранить в закрытом виде при 22±2оС не более 7 суток.

ВЗЯТИЕ МАТЕРИАЛА ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Забор клинического материала проводят путем соскоба эпителиальных клеток из цервикального канала, уретры, влагалища, с помощью одноразовых стерильных зондов.

У мужчин зонд вводят в переднюю уретру на глубину 2,5-4 см.

У женщин предварительно удаляют слизистую пробку с отверстия шейки матки стерильным ватным тампоном. Зонд для взятия материала вводят в цервикальный канал на глубину 1-1,5 см, вращательным движением собирают материал, избегая соприкосновения зонда со стенками влагалища.

Образцы спермы, секрет предстательной железы, центрифугат мочи наносится на предметное стекло с помощью микропипетки.

ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦА

1. Предметное стекло заранее тщательно протирают марлевым тампоном, смоченным спиртом, а затем, до высыхания спирта, сухим тампоном; маркируют, указывая фамилию больного и дату взятия пробы.

2. Сразу после забора материала исследуемый образец с помощью зонда наносят в виде мазка-отпечатка, касаясь поверхности лунки предметного стекла.

Клетки в мазке должны располагаться в один слой! Несоблюдение этого требования может привести к появлению артефактов!

3. Приготовленный о мазок подсушивают на воздухе в течение 5 мин. при температуре 22±20С.

4. Мазок фиксируют погружая в 96%-ный этанол на 5 минут.

Дальнейшую обработку мазка рекомендуется проводить сразу после его фиксации.

Допускается хранение фиксированных препаратов при температуре минус 20оС не более 7 суток.

Со всеми тестируемыми образцами, оборудованием и материалами, находящимися с ними в контакте, следует обращаться как с потенциально зараженными объектами:

- работать в резиновых перчатках;

- все твердые отходы замачивать в 3% хлорамине или в перекиси водорода при комнатной температуре в течении 2 часов;

- инструменты и оборудование до и после работы протирать 70% спиртом.

Для проведения реакции дополнительно требуются следующие материалы и оборудование:

1.дистиллированная вода для разведения лиофилизированных антител;

2. хлорамин или перекись водорода для обеззараживания;

3. резиновые перчатки;

4. спирт этиловый;

5. микропипетки одноканальные полуавтоматические для взятия жидкости в объеме от 10 до 200 мкл;

6. наконечники к микропипеткам;

7. контейнер для замачивания твердых отходов;

8. люминесцентный микроскоп или оптический микроскоп с люминесцентной насадкой;

9. вата гигроскопичная.

ПРОВЕДЕНИЕ РИФ

1. На фиксированный мазок микропипеткой наносят 30 мкл раствора уреаплазменных антител.

2. Препараты помещают во влажную камеру при температуре 22±2оС в течение 20 минут или в термостате при 36±2оС в течение 15 минут, не допуская подсыхания нанесенного раствора антител.

3. Препараты промывают в проточной водопроводной воде в течение 2 мин, ополаскивают дистиллированной водой и высушивают на воздухе при температуре 22±2оС.

4. На высушенный мазок наносят 10 мкл монтирующей жидкости, покрывают обезжиренным покровным стеклом и удаляют лишнюю монтирующую жидкость и воздушные пузырьки фильтровальной бумагой.

5. Препараты исследуют в люминесцентном микроскопе с иммерсионным объективом (60х или 90х), используя систему фильтров, обеспечивающих возбуждающий свет с длиной волны не более 490 нм и эмиссию со средней

длиной волны 520 нм.

УЧЕТ РЕЗУЛЬТАТОВ

Проводят непосредственно после монтировки препарата. Результаты реакции в зависимости от степени цвета и яркости

специфической флюоресценции уреаплазм, расположенных на поверхности клеток или внеклеточно в виде полиморфных структур (зерен, гранул, кокко-палочек), визуально по 4-х крестной системе:

"++++" - очень яркая зеленая флюоресценция;

"+++" - яркая зеленая флюоресценция;

"++" - слабая зеленая флюоресценция;

"+" - теневая зеленая флюоресценция;

" - " - отсутствие специфической флюоресценции.

Результат считается положительным, если в мазке регистрируют ярко-зеленое свечение не менее чем на “+++”, выделяющееся на фоне эпителиальных клеток, окрашенных в темно-бордовый или красно-оранжевый цвет.

Результат считается отрицательным. если в мазке отсутствует специфическое свечение при обязательном наличии не менее 50 эпителиальных клеток в мазке.

Сомнительной реакция считается при наличии единичных уреаплазм с интенсивностью окраски на “++” или в отсутствии эпителиальных клеток в поле зрения. В этом случае рекомендуется повторить анализ. При повторной реакции на “++” проба считается отрицательной.

ФОРМА ВЫПУСКА

Выпускают в виде наборов, включающих:

Наименование 		          	           УреаСкан 2х30        УреаСкан 5х30

1. Антитела уреаплазменные, сухие 	2 х 1 мл 		5 х 1 мл

2. Монтирующая жидкость 		1 х 1 мл		    -

3. Стекла предметные трехлуночные 	20 шт. 		    -

4. Инструкция по применению 	 1 шт. 		 1шт.

Дополнительно поставляются:

1. Положительный контрольный образец КО+

2. Отрицательный контрольный образец КО-

3. Предметные стекла с лунками

СРОК ГОДНОСТИ

Срок годности набора 1 год. Дата истечения срока годности указана на

коробке и на каждом флаконе.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранение: в защищенном от света сухом месте с относительной влажностью воздуха не более 60% и при температуре от 4 до 8оС. КО+ и КО- хранят при температуре минус 20оС.

Транспортировка: в ящиках всеми видами крытого транспорта при температуре от 2 до 10оС. Замораживание не допускается.

ООО «Агробиомед»

249010, г. Боровск, Калужская обл., пос. Институт ВНИИФБиП, Радиохимический корп.